附表:修复重建外科取皮手术器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 名称 | 规格 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辊轴刀 | 刀片长度160mm和80cm | 1.滚轴取皮刀主要供灼伤整形外科手术时取皮用，手动控制 2.取皮刀采用高级合金钢材质制成，耐腐蚀 3.取皮刀的刻度调节应灵活准确，厚度调节左右应同步 4.手柄、刀架、固定辊轴、调节支架采用不锈钢材料制成 5.固定螺丝、刻度调节盘、刀片盖板采用不锈钢材料制成 6.刀片长度160mm和80cm，采用不锈钢材料制成 | 各2个 |
| 2 | 取皮鼓 | - 鼓式取皮机主要供灼伤整形外科手术时取皮用，手动控制 - 取皮面积≥200cm² - 取皮机可实现50cm²、100cm²、150cm²、200cm²四种规格可调，宽度100mm - 取皮机的取皮调节器调到0位时，鼓面与刀刃的间隙误差应不大于0.08mm - 取皮机的取皮调节器的刻度显示值在0～6.5mm范围内，允差为±0.15mm - 取皮机不锈钢材质制成，耐腐蚀 - 7.取皮机刀片长度160mm，采用高级合金钢材质制成，耐腐蚀。 |  | 2个 |