附表：放疗科遴选耗材明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 耗材类别 | 耗材名称 | 主要用途 | 耗材要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定体位耗材 | 体模、S型头肩膜、S型头膜、颈胸膜 | 分别对应体部、头肩部、头部、颈胸部位体位固定 | 需能与美式定位架配套使用；射线透过率98.5%；24小时收缩率<1%；有抗菌涂层，无毒、无过敏性；变形率<1%，回复率90~95% |
| 2 | 固定体位耗材 | 头垫 | 联合头枕，用于放疗患者的头部体位固定 | 水活化头垫内含涂有水活性聚胺酷树脂的塑料颗粒，外面以布包裹；对射线有100%的通透 |
| 3 | 固定体位耗材 | 真空垫 | 用于放疗患者体部的体位固定使用 | 能承受490~980N的压力不变形；放射透过率不小于95% |
| 4 | 固定体位耗材 | 发泡胶 | 用于放疗患者体部的体位固定使用 | 射线衰减＜1%；CT扫描影像无伪影；材料无毒、无刺激性气味；可根据患者情况进行个体化设计和制作 |
| 5 | 固定体位耗材 | 组织补偿胶 | 用于浅表剂量补偿 | 自粘性，与人体皮肤无缝贴合，无空气间隙；高透明度；在0.80g/cm3 ~ 1.05g/cm3之间 |
| 6 | 高压注射器耗材 | 针筒及连接管 | 配合高压注射器打显影剂或生理盐水 | 需能与现有的高压注射器（拜耳 DC009DW型）配套使用；可承受最大液体压为值为300psi；双头连接管 |
| 7 | 放疗验证耗材 | 免洗胶片 | 用于放疗设备质控验证 | 100KeV～MV/0.1cGY～10Gy；免冲洗胶片；规格8cm*10cm；感光响应优于±3%，剂量均匀性优于±2% |
| 8 | 医用射线防护耗材 | 医用射线防护喷剂或敷料 | 预防及减轻放疗皮肤、黏膜损伤 | 成份基于SOD为主，用于抗辐射损伤 |